**接触网几何参数测量仪检定系统采购项目询价文件**

重庆市中基致信招标代理有限公司(以下简称：采购代理机构)受重庆市计量质量检测研究院的委托，对接触网几何参数测量仪检定系统采购项目（项目号：CQCBJQ2108-138）进行询价采购，现邀请各供应商参加报价。

联系人：张老师、胡老师

电 话：023-88758846 88758852

使用人：陶磊

电话：13452851899

**一、询价项目一览表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称（设备名称）** | **数量/单位** | **最高限价（元）** | **备注** |
| 1 | 接触网几何参数测量仪检定系统 | 1套 | 350000.00 |  |

**二、供应商资格条件**

合格供应商应满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

**三、询价有关说明**

（一）凡有意参加询价的供应商，请在规定时间内进行报名。报名方式为：

1.潜在供应商将《采购文件发售登记表》（加盖供应商公章）[扫描后发送至hulin@cqchinabase.com](mailto:及标书费转账凭证扫描后发送至hulin@cqchinabase.com)。

2.询价报名期限：2021年8月24日-2021年8月27日（9:00-17:00）

3.询价地点：重庆市中基致信招标代理有限公司会议室（重庆市渝北区财富大道2号财富大厦A座九楼）

4.询价开始时间：2021年8月30日北京时间10:00

5.响应文件递交方式：邮寄。各位供应商应将密封完好的响应文件于询价开始时间之前邮寄至采购代理处。邮寄地址：重庆市渝北区财富大道2号财富大厦A座九楼，收件人：张露，联系电话：023-88758846.（供应商应考虑邮寄过程中的时间风险）

6.响应文件份数：正本1份，电子文档1份（电子文档内容应与响应文件正本一致，推荐采用光盘或U盘为文件载体）

7.代理服务费

（1）供应商成交后向采购代理机构缴纳采购代理服务费，本项目采购代理服务费为4200元（肆仟贰佰元整）。

（2）服务费以现金或电汇等形式支付。

（3）采购代理服务费缴纳账户信息：

户 名：重庆市中基致信招标代理有限公司

开户行：中国银行重庆江北支行

账 号：1144 6718 4234

**四、询价项目技术需求**

（一）技术参数要求：

1.接触线高度：范围5100～6500mm，示值允许误差±1mm

2.拉出值：范围±600mm，示值允许误差±1mm

3.轨距：1410～1470mm，示值允许误差±0.15mm

4.水平（超高）：±185mm，示值允许误差±0.15mm

5.支柱侧面限界：2400～6500mm，示值允许误差±1.5mm

6.模拟接触线两端高度差不大于1mm。

7.钢直尺的最大示值误差应不大于0.20mm,线纹宽度在0.15~0.30mm，线纹宽度差不大于0.10mm。

8.标准轨距块宽度误差不大于0.10mm；轨距块左右工作面的平行度不大于0.01mm；侧面对工作面的垂直度不大于0.015mm；

9.标准高度块高度误差不大于0.10mm；高度块上下工作面的平行度不大于0.01mm；侧面对工作面的垂直度不大于0.02mm。

10.侧面限界块工作面对底面的垂直度不大于0.1mm, 两端长度差不大于0.3mm。

11.接触线高度同一点的测量重复性误差不超过±0.3mm。

12.拉出值同一点的测量重复性误差不超过±0.3mm。

13.轨距同一点的测量重复性误差不超过±0.05mm。

14.水平（超高）同一点的测量重复性误差不超过±0.05mm。

15.支柱侧面限界同一点的测量重复性误差不超过±0.5mm。

16.满足JJG(铁道)150-2009 接触网几何参数测量仪检定规程中开展检测项目的各项要求。

**五、交货期、交货地点及验收方式**

（一）交货期

合同签订后30个日历日内交货并完成安装调试。

（二）交货地点

交货地点：重庆市渝北区杨柳北路3号重庆市计量质量检测研究院长度中心。

（三）验收方式

1.货物到达现场后，成交供应商应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

2.成交供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

3.成交供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

3.1设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

3.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

3.3在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

3.4在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4.产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

5.供应商提供的货物未达到询价文件规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

6.大型或者复杂的设备，采购人应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。

7.采购人需要制造商对成交供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

8.产品包装材料归采购人所有。

**六、报价要求**

产品报价：本次报价须为人民币报价，包含：产品价、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费、税费、培训费等货到采购人指定地点的所有费用。

进口产品报价：本次报价须为人民币报价，包含：产品价、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费、税费【投标报价不含国家规定可免除的增值税和关税，供应商需自行考虑政策原因影响，所导致增加的税款，该税款由供应商自行承担】、培训费、以及本项目安装调试所需的各种辅材等货到采购人指定地点的所有费用。

**七、质量保证及售后服务**

（一）产品质量保证期

1.供应商应明确承诺：其投标产品质量保证期达到一年，在质保期内属产品质量问题所发生的一切费用由供方负担。

2.投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

3.供应商的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行。

4.投标产品由制造商（指产品生产制造商，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在投标文件中予以明确说明,并附制造商售后服务承诺。

（二）售后服务内容

1.供应商和制造商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

1.1电话咨询

成交供应商和制造商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

1.2现场响应

采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商和制造商应在48小内到达现场（远郊区72小时内到达现场）进行处理，确保产品正常工作；无法在48小时内解决的，应在168小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。

1.3技术升级

在质保期内，如果成交供应商和制造商的产品技术升级，供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，成交供应商和制造商应对采购人购买的产品进行升级服务。

2.质保期外服务要求

2.1质量保证期过后，供应商和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

2.2质量保证期过后，采购人需要继续由原供应商和制造商提供售后服务的，该供应商和制造商应以优惠价格提供售后服务。

（三）备品备件及易损件

成交供应商和制造商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单须在投标文件中列出。

**八、付款方式**

1.成交供应商按采购合同交货并安装调试完成，经验收合格后采购人出具项目验收报告；

2.成交供应商向采购人开具全额增值税专用发票，采购人以转账方式向成交供应商支付合同总额95%，余下5%质保期满后支付。

**九、投标文件**

**（以下内容有缺项或者不满足询价文件要求，则视为无效响应）**

1.报价一览表（见格式文件）

2.交货期、交货地点、质保期、付款方式响应。

3.盖上公章的技术参数（含技术参数、配置、仪器图片、含参数的彩页及所投产品官网链接）扫描件。

4.供应商应当对询价文件提出的技术需求作出实质性响应，并填写差异表。

5.差异表（见格式文件）

6.盖上公章的营业执照扫描件

7.盖上公章的法定代表人身份证明书和法定代表人授权委托书（见格式文件）

8.盖上公章的制造商授权书、生产许可证等资质扫描件（如有）。

9.书面声明（见格式文件）

**十、格式文件**

1.报价一览表

报价一览表

询价项目名称：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商名称: | | | | | |
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 制造商 | 数量 | 投标报价（元） |
|  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（大写）： | | | | | |
| 交货期： | | | | | |
| 备注： | | | | | |

供应商 法定代表人或授权代表： （供应商公章） （签字或盖章）

年 月 日

**注：供应商报价超过本项目最高限价，则视为无效响应。**

2.差异表

询价项目名称：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 差异说明 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

供应商： 法定代表人或法定代表人授权代表：

（供应商公章） （签字或盖章）

年 月 日

注：

**1.供应商应对本询价文件四-八项所列要求进行比较和响应；**

2.该表必须按照询价文件**四-八项所列要求**逐条如实填写，根据投标情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3.该表可扩展；

4.可附相关技术支撑材料。（格式自定）

3. 法定代表人身份证明书和法定代表人授权委托书

法定代表人身份证明书

项目名称：

致： （采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在 （供应商名称）任 （职务名称）职务，是（供应商名称） 的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年 月 日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

法定代表人授权委托书

项目名称：

致： （采购代理机构名称）：

（供应商法定代表人名称）是 （供应商名称）的法定代表人，特授权 （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的询价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人： 供应商法定代表人：

（签字或盖章） （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年 月 日

4.书面声明

书面声明

项目名称：

致： （采购代理机构名称）：

（供应商名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，并随时接受采购人、采购代理机构的检查验证。

我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（供应商公章）

年 月 日

（结束）